標題：啟動操作說明      　           頁數:  1/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 1.插入USB並打開軟體 2.點選 兩次後，顯示開啟成功 |  |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  2/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 檢查校正前溫度 點選 讀取所有sensor。 可以看到按鈕顯示「」和右上方數字在跑，代表正在按照順序 讀取板子上sensor， 如果再按一次「」 即停止讀取。 紅色欄位是板子上沒有插sensor，也可能是程式或sensor異常 |  |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  3/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 畫面往下拉… - 在「Device ID」打上剛剛已讀取過的ID數字(例如:30)。 - 點選 讀取溫度。 - 在此會顯示此sensor的原始溫度。 檢查校正前0數值 - 切換至 「CO/Zero」介面 - 讀取所有sensor - 查看「未校正的溫度」數值是否為0，如有數值代表已校正不需理會。 |  |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  4/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 檢查校正前Span值 - 切換至 「CO/Span」介面。 - 讀取所有sensor。 - 查看「未校正的sensor」數值是否為0，如有數值代表已校正不需理會 檢查sensor 皆以寫入序號 - 切換至 「CO/Serial/Num」頁面。 - 讀取所有sensor。 - 確認所有sensor已寫入序號。 |  |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  5/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 校正溫度 校正前先確認步驟~有讀到標準源的值 - 讀取所有sensor一次後，再按一次停止讀取。 - 點選校正溫度。 檢查溫度(隨機抽驗) 先讀取所有sensor |  |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  6/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 畫面往下拉… - 在「Device ID」隨機打1個ID 號碼。 (圖中範例為20) - 點選 讀取溫度。 - 查看此sensor溫度是否與板子上的溫度相近 (不超過1~1.5度) (抓5個sensor 抽驗溫度) 開啟Factory模式 點選 (等待數秒) 開啟成功後跳出此視窗 |  |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  7/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| - 讀取所有sensor - 查看此時濃度是否讀到負數值 打0ppm 60分鐘 –氣體儀器操作SOP 等待30分鐘 | 請參考氣體儀器操作SOP |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  8/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 打完0ppm之後… 校正零點 - 切換至「OG_CO/ADC」頁面 - 確定Auto Cal設定值為0，接著點選 (等待數秒) 檢查校正後 數值皆為0 - 讀取所有sensor - 查看是否上排數值皆為"0ppm"，下排皆有"正"的數值 |  |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  9/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 抓取0ppm log檔 (20秒一筆,最少30筆) - 切換至「OG_CO/ADC」頁面 - Times設定為20 - 點選 - 點選 讀取數值 - 等待至少10分鐘 (20秒x30筆 = 抓30筆耗時600秒 =10分鐘) ( 注意：抓log檔時必須同時讀取sensor才能抓到資料，且必須是ADC頁面 ) |  |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  10/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 10分鐘後 點選 點選之後，D:槽會自動新增，必須先將檔名改掉，否則下次抓log會蓋檔。 範例 : (CO濃度為0) 此為裡樣子 (數值僅供參考) | D:槽 |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  11/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 打150ppm 約1小時 -氣體儀器操作SOP 打完150ppm之後… 校正span數值 點選(等待數秒) 這一項校正是以Golden 為校正點校正，Golden的數值通常較為精準 確認校正後 Span數值 - 讀取所有sensor - 查看所有數值是否相近，第二排是否有數值 | 請參考氣體儀器操作SOP |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  12/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 抓取150ppm log檔 (20秒一筆,最少30筆) - 切換至「OG_CO/ADC」頁面 - Times設定為20 - 點選 - 點選 讀取數值 - 等待至少10分鐘 (20秒x30筆 = 抓30筆耗時600秒 =10分鐘) ( 注意：抓log檔時必須同時讀取sensor才能抓到資料，且必須是ADC頁面 ) |  |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  13/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 點選 點選之後，D:槽會自動新增，必須先將檔名改掉，否則下次抓log會蓋檔。 範例 : (CO濃度為150) | D:槽 |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  14/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 打75ppm 約1小時 -氣體儀器操作SOP 打完75ppm之後… 抓取75ppm log檔 (20秒一筆,最少30筆) - 切換至「OG_CO/ADC」頁面 - Times設定為20 - 點選 - 點選 讀取數值 - 等待至少10分鐘 (20秒x30筆 = 抓30筆耗時600秒 =10分鐘) ( 注意：抓log檔時必須同時讀取sensor才能抓到資料，且必須是ADC頁面 ) | 請參考氣體儀器操作SOP |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  15/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 點選 點選之後，D:槽會自動新增，必須先將檔名改掉，否則下次抓log會蓋檔。 範例 : (CO濃度為75) | D:槽 |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  16/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 讀取zero,Span,SN 並輸出記錄檔 - 切換至 「CO/Zero」頁面 - 讀取所有sensor - 切換至 「CO/Span」頁面 - 讀取所有sensor |  |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  17/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| - 切換至「CO/SerialNam」頁面 - 讀取所有sensor - 點兩下 - 點兩下 後D:槽會出現 (一樣會蓋檔) 此為輸出記錄檔 ，這是給廠商看出貨前sensor功能正常的評斷依據。(數值僅供參考) |  |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次:

標題：ＣＯ校正作業指導書　           頁數:  18/18

| 注意事項 | 步驟圖示 |
| --- | --- |
| 資料比對 將所有數值讀取，並比對內容。 完成。 |  |

Aecl  Group柏昇事業群            文件編號:                   版次: